Heraeus

Kulzer

Laboratory Products Division

ЛИТЬЁ  В ЗУБНОЙ  ТЕХНИКЕ

А Т Л А С   О Ш И Б О К

СОДЕРЖАНИЕ:

1.   Введение

1.1. Порядок в атласе ошибок

2. Не правильные  размера литьевых каналов и неправильное  расположение объектов литья

2.1. Примеры неправильного расположения объектов

3.   Не отлитые участки литья

3.1. Слишком малое количество металла

3.2. Слишком низкая температура плавления для заливки  металла

3.3. Слишком высокая температура плавления

3.4. Слишком большое расстояние от края кюветы до объекта

3.5. Недостаточный предварительный нагрев кюветы,

3.6. низкая температура нагрева

3.7. Неправильные размеры литьевых каналов

3.8. Неудобная позиция объектов литья внутри кюветы

3.9. Слишком тонкие стенки объекта литья

3.10. Некорректный сток  металла в объекте литья

3.11. Примеры не отлитых участков литья

4.  Металлические и неметаллические включения

4.1. Включения из шероховатых тигельных материалов

4.2. Шлаковые  включения

4.3. Загрязнение другими металлами

4.4. Включения материалов для изготовления паковочных масс

4.5. Пример в металлических и неметаллических включений

5. Сломанные объекты литья

5.1. Излом  за счёт тепловых трещин

5.2. Образование трещин при недостаточной системе литьевых каналов

5.3. Разлом за счёт не сплавления

5.4. Разлом за счёт возникновения оксидных плёнок

5.5. Разлом за счёт пористых структур литья

5.6. Примеры разломанных объектов литья

6. Пористые объекты литья

6.1. Усадочная пористость (грубые и мелкие усадочные раковины)

6.2. Газовая пористость

6.3. Примеры объектов литья с пористой структурой

7 Ошибки на поверхности литья

7.1. Шероховатость поверхности

7.2. Канавки и складки

7.3. Свиль

7.4. Шероховатость

7.5. Полые и плотные утолщения

7.6. Образование грата

7.7. Пузыри на внешней поверхности

7.8. Пористость (губчатость) поверхности

7.9. Примеры поверхностей с недостатками

1.ВВЕДЕНИЕ:

Примерно  4000 лет назад, начиная с бронзового века, человек производит с помощью техники литья металлические предметы. Процесс литья требует, несмотря на свою простоту, особых технологических знаний. В связи с этим  техник любой зуботехнической лаборатории должен обладать определённым образованием по специальности. В противном случае в процессе литья  возникает много ошибок. В данной брошюре предлагается описание  совместно со схематическим изображением и рисунками типичных ошибок при литье, и даются указания  и рекомендации по их избежанию. Однако данный атлас ошибок не претендует на полноту раскрытия указанной темы.

Данный атлас является приложением к брошюре “ Точное зубное литьё”, которая содержит информацию о зуботехническом литье и даёт полные данные по упомянутой области работ. Данная брошюра разработана и составлена  сотрудниками фирмы “Хереус Кульцер ГмбХ”, Германия.

При использовании обеих брошюр возможно достижение наилучших результатов в работе.

1.1.ПОРЯДОК В АТЛАСЕ ОШИБОК:

Разделы атласа  ошибок созданы следующим образом: в начале каждого раздела даются исчерпывающие теоретические  данные по определённой проблеме,  которые подтверждаются и конкретизируются схематическими рисунками; затем следует перечисление возможных причин ошибок и пути их и исправления. Данная теоретическая часть дополняется архивными сведениями , в которых  ошибки обозначаются графическими символами.

2. 	НЕПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИТЬЕВЫХ КАНАЛОВ И НЕУДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ЛИТЬЯ В КЮВЕТЕ

При технической обработке  дентальных сплавов в случае застывания  сплавов в кювете возникает концентрация объёма, в результате которой образуются усадочные раковины. Для избежания образования усадочных раковин в объекте литья. Объект должен быть снабжён питателем, который бы следил за перемещением возникающих усадочных раковин в систему литьевых каналов. Для производства свободных от усадочных раковин  объектов литья важно наличие металлической связи между системой литьевых каналов и самим объектом литья. Металлическое соединение  внутри системы литьевых каналов зависит от условий охлаждения сплава, которые определяются температурой предварительного нагрева кюветы и размерами литьевых каналов. Температура предварительного нагрева для золотых сплавов  составляет 700 градусов, для сплавов из благородных металлов  -  850 градусов. Оптимальные каналов и наилучшее положение объекта в кювете без усадочных раковин указаны на рис.1

при отливе золотых сплавов размеры литьевых каналов равны 3,5 мм в диаметре, а подводного канала  -  2,5 мм. Диаметр литьевых каналов при отливе сплавов из благородных металлов и под керамику  равен 5мм, подводного канала, в свою очередь,  -3,5 мм.

Высота кюветы равна 55мм, а диаметр зависит от её размера:

45 мм /на 3 /,65 мм /на 6/ и 80 мм /на 9 /.

Рис.2 Схематическое изображение правильной и неправильной позиции объекта литья и высоты внутри  кюветы.

Рис.3. Различные позиции объекта литья внутри кюветы. (См. рис.2), образование усадочных раковин в массивных  промежуточных звеньях при одинаковой оптимальной позиции литьевых каналов:

Позиция 1: объект в 5 мм от основания кюветы

Позиция 2: объект в 10 мм от основания кюветы

Позиция 3: объект в 27,5 мм от основания кюветы, в середине кюветы.

Рис.4. Правильное и неправильное расположение объектов литья в кювете:

Рис.4. дает схематическое изображение порядка в кювете с несколькими объектами литья.

Правая картинка показывает неправильное положение объектов, при котором в процессе охлаждения разные по силе тепловые  потоки приводят к образованию шероховатости и усадочных раковин на внешних поверхностях объектов, особенно на среднем. Левая картинка

показывает правильное расположение объектов литья в кювете. При данном расположении объектов в процессе остывания происходит равномерное распределение тепловых потоков, что препятствует образованию ненужных ошибок.

Основываясь на данных брошюры “точное зубное литье”, на рис.5 и 6 мы указываем размеры литьевых каналов как для одиночных коронок, так и для мостовидных протезов с применением балки.

Рис.5. Схематическое изображение  литья с применением балки (размеры для сплавов под керамику из благородных металлов даны в мм). При отливе  золотых сплавов диаметры литьевых каналов, поперечного канала и системы литьевых каналов уменьшаются до  3,5 мм, 3,5 мм и 2,5 мм.

Рис.6. Схематическое изображение литниковой системы (размеры для сплавов под керамику из благородных металлов даны в мм). При  отливе золотых сплавов диаметры литьевых каналов уменьшаются до 2,5-3 мм.

2.1. 	ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛИТЬЯ:

Рис.7 литьевые каналы с конусом, сплавы с высоким содержанием золота и сплавы из неблагородных металлов под керамику:

•	слишком много металла на конусе

При литье под вакуумным давлением большого количества металла на конусе / пятки /  не нужно, точное определение веса происходит путём умножения веса восковой композиции (объект литья + литьевые каналы) на плотность сплава.

•	диаметр литьевых каналов возможно в некоторых местах слишком мал (2-2,5мм)

правильный диаметр литьевых каналов   -  3,5 мм

•	литьевой канал от конуса к объекту в некоторых местах слишком тонкий

литьевые каналы не должны быть заужены по направлению к объекту.

Рис. 7а вид системы литьевых каналов, сплавы из благородных металлов с высоким содержанием золота и сплавы под керамику из неблагородных металлов:

•	слишком много объектов литья в одной кювете

количество объектов определяется по размеру кюветы, расположение объектов согласно рис.6

•	положение одной части объекта в термическом центре кюветы

расположение объектов согласно рис.6.

Рис. 8 вид системы литьевых каналов, благородные металлы с высоким содержанием  золота и сплавы под керамику из неблагородных металлов:

•	диаметр литников слишком мал (2,5 мм)

диаметр должен быть 3,5 мм.

Рис. 9 вид системы литьевых каналов, благородные металлы с высоким содержанием золота и сплавы под керамику из неблагородных металлов

•	неправильное расположение объекта в центре кюветы (задержка тепла, а вследствие этого образование усадочных раковин и шероховатости на поверхности объектов)

удаление объектов из центра кюветы.

Рис.10 вид системы литьевых каналов, благородные металлы с высоким содержанием золота и сплавы под керамику из неблагородных металлов:

•	неправильное расположение литьевых каналов и объектов в кювете

располагать согласно рис.4, левая картинка

•	неправильное расположение литьевых каналов по отношению друг к другу (задержка тепла, а вследствие этого образование усадочных раковин и шероховатости литьевых каналов и объектов)

удалить объекты из центра кюветы, выбрать кювету большего размера.

Рис.11 вид системы литьевых каналов, сплавы на основе палладия:

•	неправильное расположение литьевых каналов в кювете

располагать объекты согласно рис.4, левая картинка

•	неправильное расположение литьевых каналов по отношению друг к другу (задержка тепла, а вследствие этого образование усадочных раковин и шероховатости в литниковой системе и на объектах).

удалить объекты из центра кюветы, выбрать кювету большего размера

Рис.12 размеры и расположение литьевых каналов, золотые сплавы с высоким содержанием золота:

•	различное построение литниковой системы и без “потерянной головы”

расположение  внутри кюветы согласно рис.6

•	диаметр литьевых каналов варьируется от 1,5 до 5 мм

диаметр литьевых каналов должен быть равен 2,5 - 3 мм

•каналы различной длины  длина каналов  - около 20 мм

•слишком большое колическтво металла на конусе

при отливе под вакуумным давлением большого количества металла на конусе не нужно.

Рис.12а Размеры и построение литьевых каналов;

благородные металлы с высоким содержанием золота и сплавы под керамику из неблагородных металлов:

•	различное построение литьевых каналов с и без “потерянной головы”

расположение каналов внутри кюветы согласно рис. 6

•	расположение объектов в термическом центре кюветы

расположение объектов вне теплового центра согласно рис.4 и 6.

Рис. 13а и 13 б. вид системы литьевых каналов; золотые сплавы с низким содержанием благородных металлов:

•	неправильное расположение литьевых каналов

располагать каналы согласно рис.5,6.

•	отдельные объекты в центре кюветы,

удалить объект из центра кюветы, слишком высокая температура литья (реакция между паковочной массой и расплавленным металлом).

Выбор температуры на 130 градусов больше, чем температура жидкого состояния применяемого сплава.

Рис. 14. расположение, вид и размеры системы литьевых каналов; сплавы под керамику  из неблагородных металлов:

•	неправильное расположение литьевых каналов:

располагать каналы согласно рис. 5.

•	объект приближен к центру кюветы:

располагать поперечный канал  по отношению к объекту так, чтобы объект был направлен к внешним стенкам кюветы.

•	слишком тонкий литник объекта с поперечным каналом (1,5 - 2 мм в диаметре):

литник при  сплаве под керамику с низким содержанием драгоценных металлов должен  иметь диаметр 3,5 мм.

слишком большое количество металла при неудачном расположении каналов.

Отливать по технике литья под вакуумным давлением.

Рис. 15 и 15а. отлив отдельных коронок; сплав из благородных металлов с высоким содержанием золота и сплавы под керамику:

•	длина центрального канала в 30 мм слишком велика, объекты лежат слишком близко к основанию кюветы:

уменьшить длину канала до 20 мм, устанавливать каждый объект согласно рис.6.

3.  НЕОТЛИТЫЕ УЧАСТКИ ЛИТЬЯ:

Причины возникновения не отлитых участков разнообразны. В данной главе предлагается перечень причин и описание техники их преодоления.

Рис. 16. схематическое изображение объекта с не отлитыми участками.

3.1.  СЛИШКОМ МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕТАЛЛА:

Предполагаемое количество металла рассчитывается так, то чтобы полностью заполнить полость кюветы, состоящей из объекта и литниковой системы каналов после застывания металла. Предполагаемое количество металла определяется по весу восковой композиции (включая систему литьевых каналов) путем умножения полученного веса на плотность

сплава. При отливе под вакуумным давлением можно пренебречь большим количеством металла /пятки/ на конусе.

Таблица 1:

расчет массы воска к массе сплава:

_____________________________________________________________________________

Сплав  Плотность                           Масса воска (гр.)

гр./см3

------------------------------------------------------------------------------

3.2.  СЛИЩКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА:

следует строго выдерживать  температуры литья соответствующих сплавов, определенные фирмой - производителем сплавов. При отливе золотых сплавов температура плавления равна сумме температуры жидкого состояния соответствующего сплава плюс 130 градусов. Температура литья сплавов под керамику из благородных и неблагородных металлов получается путём сложения температуры жидкого состояния соответствующего сплава плюс 150 градусов.

Если энергетическая ёмкость процесса будет рассчитана неверно, то сплав будет застывать раньше времени в полости и объект будет отлит не полностью.

При  использовании вакуумно-индукционных литейных установок предлагается следующий порядок действия:

золотые сплавы-Maingold SG, OG, G, I, W, GV, KF, Bio Maingold SG, Mainbond A, EH -,сплавы с низкими содержанием металла - Hera G, GG, SG, H, KF, PF - и сплавы серебра и палладия - Alba KF, Alba SG - выплавляются в графитовом тигле;

то же самое применяется к сплавам из благородных и неблагородных металлов - Herador H,

NH, S, SG, G, GG, PH, Bio Herador GG, Heradent E, Herabond, Herabond N.

Таблица 2: плавление сплавов из благородных металлов в вакуумно-индукционных литейных установках серии “Комбилабор”.

-------------------------------------------------------------------------------

_____________________CL-G______________CL-G 77______________CL-G 2002_______________________________

Максимальный вес     80г                120г                  120г

_______________________________________________________________________________

Нагрев             10 мин.до упора,    20 мин.на тем-      на температуру

10 мин. на темпера   пературе литья      литья при звук.

___________________туре литья______________________________зуммере и t_o.k._______________________________

Графитовый тигель        3 минуты  нагревать               до звук.

зуммера и t o.k.                                                           зуммера и

_______________________________________________________________________________

Cплав.                После расплавления сплава до 40г веса

1 мин.,больше 40г , 2 мин. ждать

___________________________________________________________________________________

Литьё.                Вставить кювету и отливать

________________________________________________________________________________-

Таблица 3: плавление из благородных металлов в вакуумно-индукционных литейных установках серии “ Комбилабор” при использовании керамических тиглей.

Дентальные сплавы с высоким содержанием палладия плавятся и отливаются в керамическом тигле без образования углерода. Речь идёт о следующих сплавах:

Herador P,Heraloy G, Albabond U,E,EH,B,GF,A  и Albabond.

___________________________________________________________________________________

_____________________СL - G____________CL-G 77________________CL-G 2002______________________________

максимальный вес   А) 55г                       А)  90г

___________________Б) 45г_______________________Б)  75г______________________________________

10 мин. до упора,    20 мин. на темпе -    на температуре

Нагрев             10 мин. на температуре литья         литья при звуко

туре литья                                вом зуммере и t o.k.

_________________________________________________________________________________

Керамический тигель  Наагрев 5 мин.     Нагрев 10 мин.       Нагрев до звукового

_____________________________________________________________зуммера и t o.k.____________________

Добавить одну таблетку (присадку) в новые тигли___________________________________________________________________________________

Добавлять и плавить порционно, добавить одну таблетку (присадку)

до 20г веса           до 40г веса           звуковой зуммер и

Сплав          ждать 2 мин.          ждать 2 мин.           t o.k.

свыше 20г             свыше 40г

ждать 3 мин.          ждать 3 мин.

_________________________________________________________________________________

Литьё              Добавлять одну таблетку  (присадку),вставить кювету и про-

___________________изводить литьё._________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ:  керамический тигель используется максимум для 6 плавок, для каждого сплава использовать отдельный тигель, керамический тигель нельзя предварительно разогревать!

__________________________________________________________________________________

Стр.18   табличка в правом нижнем углу

________________________________________________________________________________

СПЛАВЫ                            Температура литья (град. С)

_________________________________________________________________________________

Херадор  П             А                  1450

Хералой  У             А                  1380

Хералой  Г             А                  1430

АПльбабонд  У          Б                  1425

Альбабонд   Е          Б                  1370

Альбабонд   ЕХ         Б                  1360

Альбабонд              Б                  1430

Альбабонд   Б          Б                  1450

Альбабонд   ГФ         Б                  1400

Альбабонд   А          Б                  1440

__________________________________________________________________________________-

Таблица 4: параметры литья золотых сплавов в вакуумно-индукционной литейной установке CL-IG  серии “Комбилабор”, время выдержки  -  6 сек., вакуум - 100мбар,графитовая вставка. Наблюдать предварительную плавку до тех пор, пока не будет достигнута заданная величина на дисплее. После полного расплавления  дать сплаву 10 сек. на регулировку установки, при каждом плавлении добавлять присадку (одну таблетку).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Температура жид-            Масса сплава в граммах

С П Л А В Ы    кого сост. метал-   ___________________________________________

ла в  t  C                        Интенсивность

________________________________________________________________________________

Таблица 5: параметры литья сплавов с высоким содержанием золота в литейных установках CL-IG серии “Комбилабор” под вакуумным давлением и время выдержки -6 сек.,

вакуум - 100 мбар, графитовая вставка без таблеток присадки. Наблюдать предварительную плавку до тех пор, пока не будет достигнута заданная величина на дис-

плее. После полного расплавления дать сплаву 10 сек. на регулировку установки.

_______________________________________________________________________________

Температура жид-            Масса металла в граммах

С П Л А В Ы     кого сост. метал- ______________________________________________

ла в t  C                         Интенсивность

_________________________________________________________________________________

Таблица 6 : параметры литья благородных сплавов с низким содержанием драгоценных металлов и сплавов на базе палладия в установках CL-IG  серии “Комбилабор”

под вакуумным давлением.

ВНИМАНИЕ! При автоматическом режиме литья в керамическом тигле следует постоянно наблюдать за ходом процесса литья, если автомат не фиксирует разрыв оксидной плён-

ки (нет звукового зуммера) или делает это раньше времени, то надо нажать кнопку “Schmelzen” и перевести процесс литья на мануальный режим.Через 3 сек. после

полноценного разрыва оксидной плёнки процесс литья производится в ручном режиме после нажатия кнопки “ Giessen manuell”.

от 15 г              Критерии литья                   от 20 г

Альбабонд Е, ЕХ    - заданная интенсивность            Херадор  П

Альбабонд У, ГФ    - вакуум  100 ммбар                 Херабонд Н

Альбабонд А,Б      - керамический тигель без           Херабонд

Альбабонд            присадки                          Хералой  Г,

•	время выдержки 6 сек.

3.3.  СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

Иногда в результате реакции горячего сплава с паковочной массой происходит их разложение, а следовательно и образование большого количества газа, которое

препятствует полному заполнению объекта сплавом.Тем самым возникает опасность поражения сплава вследствие испарения компонентов сплава (например,цинка).

Рис.17. схематическое  изображение объекта с неотлитыми участками.

3.4.  СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ КЮВЕТЫ ДО ОБЪЕКТА ЛИТЬЯ

Если литьевой канал слишком длинный, то происходит потеря энергии самого расплавленного металл. Это приводит к более быстрому застыванию сплава в полости кюветы, а как следствие - к образованию неотлитых участков объекта.

3.5.  НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА):

Правильный предварительный нагрев - условие для успешного и качественного литья. Производители советуют использовать установки с программированием предварительного нагрева кюветы.

Рис. 18 схематическое изображение объекта с не полностью отлитыми участками:

Таблица 7: параметры для программирования предварительного нагрева кювет, состоящих из паковочных масс  с содержанием фосфата.

_________________________________________________________________________________

Размер муфелей          Х 1       Х 3         Х 6          Х 9

____________________________________________________________________________________

Скорость нагрева       8 - 10     8 - 10     8 - 10        8 - 10

Удерживаемая тем-       300        300        300           300

пература ( t C)

Время выдержки (мин.)   30-60     30-60      45-90         60-120

Конечная темпера-    700/850-950  700/850-  700/850-    700/850-950

950     - 950     Время выдержки          30-45     30-60      45-90         60-120

ура ( t C)

___________________________________________________________________________________

Таблица 8: параметры для программирования предварительного нагрева кювет, состоящих из паковочных масс с содержанием фосфата и использованием двух муфельных печей для нагрева.

________________________________________________________________________________

Размер муфелей          Х 1       Х 3         Х 6           Х 9

______________________________________________________________________________________

Удерживаемая темпе-     300       300          300           300

ратура (t C )

Время выдержки (мин.)    60        90          120           150

Конечная температура  700/850-950  700/850-  700/850-    700/850-950

950      950

Время выдержки          30-45     45-60      45-60            60

________________________________________________________________________________

Вместе  с соблюдением определённой температуры предварительного нагрева кюветы,необходимо учитывать расположение самой кюветы  в муфельной печи.

Рис. 19  схематическое изображение распределения тепла (температуры)в печи с четырёхсторонним обогревом:

по вертикали: температура на полезной площади

по горизонтали: полезная площадь в мм

3.6.  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЮВЕТ,НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАСПЛАВЛЕННОМУ МЕТАЛЛУ:

Золотые сплавы с низкой температурой плавления могут быть отлиты в кювете из паковочной массы с содержанием гипса. При этом температура предварительного нагрева равна 700 градусам. Если температура будет выше указанной, то наступит растрескивание массы, сопровождаемое выделением большого количества газов, которое

будет препятствовать качественному отливу объектов.

Подобный эффект возникает, если вы отливаете очень горячий сплав (сплавы из благородных сплавов и неблагородные сплавы с высокой температурой плавления) в в/у опоке. Негативно на отлив сплава влияют и добавки (типа графита),которые обычно добавляют в термически стабильные массы.

3.7.  НЕПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИТЬЕВЫХ КАНАЛОВ:

О системе литьевых каналов читайте в гл.2.

3.8.  НЕУДОБНАЯ ПОЗИЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЛИТЬЯ ВНУТРИ КЮВЕТЫ:

Разъяснения об оптимальном расположении объектов внутри кюветы смотрите в гл.2.

3.9. 	СЛИШКОМ ТОНКИЕ СТЕНКИ ОБЪЕКТОВ ЛИТЬЯ:

Толщина стенок объектов при отливе золотых сплавов не должна быть меньше 0,2- 0,3 мм. Толщина стенок объектов при отливе сплавов из благородных металлов под

керамику должна составлять минимально 0,35-0,4 мм.

Рис.20 схематическое изображение объекта, стенки которого слишком тонки. Вследствие этого - не отлитые изгибы коронок или их края.

3.10.  НЕКОРРЕКТНЫЙ СТОК МЕТАЛЛА В ОБЪЕКТЕ ЛИТЬЯ:

Важным моментом является исполнение отдельных функций самой литейной установки согласно инструкции фирмы -производителя. Особенно важно при использовании вакуумно-индукционных установок серии “Комбилабор” соблюдать чёткую последовательность вакуумирования котла и подачи давления.

3.11.  ПРИМЕРЫ НЕОТЛИТЫХ УЧАСТКОВ ЛИТЬЯ:

Малое количество металла (3.1.)

Рис. 21  не полностью отлитый объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	кювета не заполнена до конца ввиду отсутствия необходимого количества металла:

объём металла определяется путём умножения веса восковой композиции с системой литьевых каналов на плотность металла(таблица 1).

Низкая температура плавления к моменту разлива металла.

Рис. 22 объект из золотого сплава  с высоким содержанием  золота:

•	температура плавления превышает точку жидкого состояния лишь на 60 градусов:

температура плавления должна превышать точку жидкого состояния сплава на 130 гр.

•	подводной и поперечный канал по 5 мм в диаметре - слишком толстые (3.2.)

подводной и поперечный каналы должны иметь диаметр 3,5 мм.

•	литьевой канал с 1,5мм в диаметре слишком тонкий

диаметр канала - 2,5мм

•	большая коронка должна иметь только один подводной литьевой канал:

большие объекты должны иметь два подводных литьевых канала определённых размеров.

•	объекты находятся в центре кюветы:

располагать объекты согласно рис.5

•	различная ориентация объектов и их расположение:

все объекты внутри кюветы должны быть сориентированы одинаково.

•	малое количество металла:

количество металла определяется путём умножения веса восковой композиции (восковой объект + система каналов) на плотность металла.

Рис.23. объект из благородного сплава под керамику с высоким содержанием золота:

•	температура литья превышает точку жидкого состояния сплава лишь на 80 градусов:

температура литья должна превышать точку жидкого состояния сплава на 150 градусов.

•	подводной и поперечный каналы по 7 мм в диаметре  - слишком широкие;

коронка должна иметь подводной канал диаметром 3,5 мм

Рис.24. объект из благородного сплава под керамику с высоким содержанием золота.

•	температура литья превышает точку жидкого состояния сплава лишь на 50 градусов:

температура литья должна быть на 150 градусов выше точки жидкого состояния сплава.

Слишком высокая температура плавления в момент разлива металла (3.3).

Рис. 25. объекты из золотых сплавов под керамику с высоким содержанием золота:

•	температура литья превышает точку жидкого состояния сплава на 200 градусов:

температура литья должна превышать точку жидкого состояния сплава на 130 градусов.

•	литьевые каналы слишком длинные и вследствие этого наблюдается неправильное расположение объектов:

длина каналов должна быть примерно 20мм, расположение объектов согласно рис.6.

•	слишком большое количество металла на конусе:

при отливе в вакуумно-индукционной установке металл на конусе /пятка/ не нужен.

Рис. 26. объект из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

сжатый воздух выдавил очень горячую и тонкую струю сплава обратно из полости кюветы в конус.

•	температура литья превышает точку жидкого состояния сплава на 250 градусов:

температура литья должна превышать точку жидкого состояния сплава на 130 градусов.

Рис.27. объект из благородного сплава под керамику с высоким содержанием золота

•	температура слишком высокая:

температура литья должна превышать точку жидкого состояния сплава на 150 градусов

•	слишком большое количество  металла на конусе:

при работе под вакуумным давлением металл на конусе /пятка/ не нужен

•	неправильное расположение литьевых каналов:

располагать каналы согласно рис.5.

Рис. 28. объект из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

•	температура литья слишком высокая:

температура литья должна быть на 130 градусов выше точки жидкого состояния сплава.

Путь от края конуса до объекта   очень длинный (3.4.)

Рис.29.  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота, паковочная

масса с содержанием гипса

•	литьевые каналы слишком длинные

длина каналов равна 20мм.

•	недостаточное удаление газа из паковочной массы, необходима низкая температура предварительного нагрева:

температура предварительного нагрева должна быть равна 700 градусам, время выдержки определить по таблице 7.

•	каналы имеют овальную форму и заужены:

использовать каналы круглой формы по 3 мм в диаметре и не зауживать их по направлению к объекту

- неправильное расположение литьевых каналов:

располагать каналы согласно рис.6.

Рис.30.  объект из сплава под керамику с низким содержанием благородных металлов:

•	слишком длинные литьевые каналы:

длина литьевых каналов должна быть не больше 20 мм

•	неправильное расположение объектов внутри формы:

располагать объекты и создавать систему литьевых каналов согл.рис.4 и 6.

Рис.31. объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	не отлитые края вкладки из-за расположения объектов близко к основанию кюветы и по отношению к внешней стенке

располагать объекты и строить литьевые каналы согл. рис.6

размеры каналов определять по рис.6 с отказом от “потерянной головы”.

Недостаточный предварительный нагрев кюветы (слишком низкая температура нагрева)(3.5.)

Рис. 32. объект из золотого сплава с высоким содержанием золота ,паковочная масса с содержанием гипса:

•	недостаточное удаление газа из паковочной массы ,в связи с этим низкая температура нагрева:

температура предварительного нагрева  - 700 градусов, время выдержки определят по таблице 7.

•	слишком большое количество металла на конусе:

при работе под вакуумным давлением металл на конусе /пятка/не нужен.

Рис.33.  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота , паковочная масса с содержанием гипса:

•	недостаточное удаление газа из паковочной массы за счёт низкой температуры предварительного нагрева:

температура предварительного нагрева при отливе золотых сплавов  - 700 градусов,

время выдержки согласно таблице 7

•	параллельное расположение трёх мостов:

располагать мосты согласно схематическому изображению на рис.4

•	поперечные каналы слишком широкие,

при отливе золотых сплавов ширина поперечных каналов должна составлять 3,5 мм.

Применение материалов для кювет, нестабильных  по отношению к расплавленному металлу.

Рис. 34.  объект из сплава под керамику с низким содержанием благородных металлов:

•	при использовании фосфатных паковочных масс, содержащих графит, в полости кюветы остаются графитовые крошки:

использовать фосфатные паковочные массы без содержания графита

•	неправильный процесс предварительного нагрева (низкая температура ,короткое время выдержки):

время нагрева определить по таблице 7

температура предварительного нагрева 850 градусов.

Рис. 35. объект из сплава, содержащего палладий:

•	использование фосфатной паковочной массы , содержащей графит; графит не выгорает полностью в процессе предварительного нагрева:

использовать фосфатные паковочные массы без содержания графита

•	подводной и поперечный каналы по 3-3,5 мм в диаметре - слишком тонкие;

подводной и поперечный каналы должны быть по 5 мм в диаметре.

Неправильные размеры литьевых каналов (3.7.)

Рис. 36.  объект из сплава с содержанием палладия:

•	литьевые каналы заужены по мере продвижения к объекту:

не зауживать подводной к объекту канал.

•	использование кюветы  ХI

использовать кювету Х3,т.к. скорость охлаждения сплава в полости кюветы при использовании кольца размером ХI слишком высока

•	расположение объекта слишком близко к основанию (длинный путь от края конуса к объекту)

располагать согласно рис.6.

Рис. 37. объект из сплава под керамику с высоким содержанием золота:

•	недостаточный поперечный канал:

система литьевых каналов должна состоять из двух поперечных каналов и соответствующих подводных каналов, которые концентрируются по центру кюветы

•	неправильное расположение литьевых каналов в кювете:

располагать каналы согласно рис.4.

•	диаметр поперечного канала в 3,5 мм  - слишком  маленький:

диаметр поперечного канала должен быть равен 5 мм

•	расстояние между поперечным каналом и объектом литья  - слишком большое:

расстояние объект - поперечный канал должно быть равно от 2-5 мм.

Неправильное расположение объектов  внутри кюветы (3.8).

Рис. 38  объект из золотого сплава  с высоким содержанием золота:

•	неправильное расположение объектов внутри кюветы, образование вытяжных раковин на коронках среднего объекта в результате его длительного охлаждения на горячем участке кюветы;

правильное (благоприятное) расположение  согласно рис.4

Слишком тонкие стенки объектов  (3.9).

Рис.39 объекты сплава на основе палладия:

•	толщина стенок колпачков равна 0,1-0,2 мм

толщина стенок колпачков должна быть равна 0,4 мм

•	диаметр подводного литьевого канала в 2,5мм - слишком маленький

диаметр подводного литьевого канала должен быть равен 3,5мм.

Рис.40  объект из сплава  под керамику с высоким содержанием золота:

•	толщина стенок колпачка равна 0,2-0,3мм;

толщина стенок должна быть равна 0,4мм.

Рис.41  объект из сплава на основе палладия

•	толщина стенок колпачка местами равна только 0,2мм

толщина стенок колпачка должна быть равна 0,4мм.

4. 	Металлические и неметаллические  включения

Металлические и неметаллические включения отличаются по своим техническим свойствам основных материалов. Чаще всего они возникают в результате механической обработки объектов литья. В качестве источников включений можно рассматривать шероховатые материалы для тиглей(керамика, графит),шлаки, остатки сплавов  с высокой температурой плавления и паковочных масс.

При образовании включений решающую роль играют силы, которыми сплав направляется из тигля в полость кюветы. Опасность попаданий включений особенно велика при центробежном литье. Причиной этому является центробежная сила, которая возникает в процессе литья и действует на расплав и свободные частицы. При литье под вакуумным давлением опасность намного ниже, т.к. сплав стекает в полость кюветы под силой тяжести собственного веса ,а также под действием подаваемого сжатого воздуха.

4.1. Включения из шероховатых тигельных материалов:

Остатки   тигельных материалов в керамических  тиглях могут попасть во время литья вместе со сплавом в полость кюветы. Эти лёгкие частицы со специфическим весом плотно внедряются под  поверхность  объектов литья. Они хорошо уже видны на необработанном литье.

Тоже самое касается графитовых и угольных включений. Сильно обгоревшие графитовые тигли имеют на своей поверхности свободные частички, которые могут попасть в полость кюветы вместе с расплавленным металлом.

Образование включений особенно прогрессивно при центробежном литье.

При использовании вакуумно-индукционных литейных установок риск образования включений сводится к минимуму. Очень шершавые керамические и графитовые тигли необходимо заменить на новые.

4.2. 	ШЛАКОВЫЕ  ВКЛЮЧЕНИЯ:

При расплавлении дентальных сплавов в керамических тиглях оксиды сплавов вступают в реакцию с присадкой, добавляемой в сплав. В результате этой реакции образуются шлаки (смесь оксидов), которые в силу своей малой плотности плавают на поверхности сплава.

Как правило, в процессе литья эти шлаки остаются в тигле, однако, при центробежном литье, когда силы воздействия огромны, они могут попасть непосредственно в сам объект литья.

Помочь может только использование вакуумно-индукционных литейных установок, при которых силы, действующие на расплав и образовывающиеся щлаки, малы и способствуют даже удалению шлаков с поверхности сплава.

4.3. 	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ:

При многократном использовании одного и того же тигля для литья различных сплавов, как благородных, так и неблагородных металлов, возникает опасность попадания частичек, оставшихся от предыдущих сплавов, на новые объекты. Возможно, что эти частички могут внедриться в поверхность объектов так, что их невозможно будет удалить. Впоследствии возможно, что оставшийся металл частично или полностью раствориться в расплаве и повлияет на качество сплава  и цвет оксида. Сплавы должны отливаться каждый в отдельном тигле.

4.4. 	ВКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ (ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ)

Двумя  путями частички паковочной массы могут попасть в объект. Если прочность используемой паковочной массы  невелика, то возникает опасность, что стекающий в полость кюветы сплав может  растворить хрупкие остроконечные частички  паковочной массы и захватить их с собой  в объект. Опасность образования нарушений  намного выше при центробежном литье, чем  при литье под вакуумным давлением.

На помощь приходит использование более стабильных паковочных масс и техника  литья под вакуумным  давлением.

При распространении кварца внутри паковочной массы возможно образование корки на горячей поверхности формы.  Эти растворённые частички могут быть подхвачены расплавом и попасть на поверхность объектов. Нарушения  паковочной массы заметны чаще всего лишь в процессе обработки. Работать с паковочными массами следует строго по инструкциям производителя. При паковке восковых  объектов  необходимо следить за тем, чтобы они были хорошо увлажнены. Важно также, чтобы  указанное  соотношение  порошка и замешивающей жидкости  не было нарушено добавкой другой  какой-либо жидкости (через мокрую кисточку и т.д.).Предварительный нагрев кювет следует осуществлять  согласно инструкциям фирмы-производителя. Слишком быстрый нагрев кювет ведёт к термическим  напряжениям в кювете и к сколам и разрушениям её стенок.

4.5 	ПРИМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Включения  из шероховатого тигельного материала (4.1)

Рис.42  объект из золотого сплава  с высоким содержанием  золота:

·	при центробежной технике литья керамические частички тигля растворились и внедрились в поверхность объекта литья ,керамические частички выкрашиваются  при полировке

использовать более стабильные тигли.

Шлаковые включения (4.2).

Рис.43  объект из сплава  на основе палладия:

·	остатки шлака на поверхности объекта:

использовать технику литья под вакуумным давлением или удалить шлаки с поверхности расплава.

Загрязнения другими материалами (4.3).

Рис.44  слиток сплава на основе палладия, загрязнённого остатками  NiCrMo-сплава:

·	оставшиеся в тигле частички никель хромового сплава  загрязнили сплав из  палладия; анализ - EDX  данного слитка показывает наличие никелевых и хромовых загрязнений  для каждого нового сплава (рис.44а).

Рис.44а   сплав из палладия:

EDX -спектральный  анализ  поверхности слитка  (рис. 44)

Включения материалов кювет (4.4.).

Рис. 45  неметаллическое   включение на поверхности объекта из сплава с низким содержанием благородных металлов:

·	включение паковочной массы на поверхности  объекта, образование выбоины придерживаться   инструкции фирмы-изготовителя  относительно дозировки  порошка с замешивающей жидкостью

·	процесс предварительного нагрева должен сопровождаться полным сгоранием  моделировочных материалов и соответствовать  инструкциям фирм - производителей.

Рис. 46  неметаллическое включение на поверхности объекта из сплава на основе   палладия:

·	включение мягкой паковочной массы на поверхности объекта:

использовать более твёрдые и стабильные массы с содержанием фосфата.

5. 	СЛОМАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЛИТЬЯ:

Разлом объекта - разрыв внутри материала ,вызванный термическим  или  механическим  напряжением. Следует различать хрупкие разломы, которые возникают без деформации, и деформационные разломы ,которые возникают  под воздействием пластической деформации (жевательные силы в полости рта пациента).

Рис. 47   схематическое изображение.

5.1. 	ИЗЛОМ ЗА СЧЁТ  ТЕПЛОВЫХ ТРЕЩИН:

В технике  литья возникает проблема работы со сплавом прежде всего в его жидком агрегатном состоянии. При необходимых  высоких температурах  в  случае непрофессионального расчёта процесса литья  расплав может вступить в реакцию с тигельным материалом или паковочной массой. Образующиеся на границе соединения коронок  между собой  фосфорно-сернистые загрязнения  или загрязнения подобного рода могут явиться на фазе охлаждения под воздействием наступающих напряжений причиной тепловых трещин. Такая же ошибка может быть вызвана резким различием толщины стенок.

Во избежание образования тепловых трещин  необходимо использовать тигельные материалы и паковочные массы ,которые стабильны по отношению к расплаву ,а, следовательно, не вызывают химических реакций сплавов  с этими материалами. Следует  также следить за тем, чтобы толщина стенок внутри  объекта литья была примерно одинаковой.

5.2. 	ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН  ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ЛИТЬЕВЫХ КАНАЛОВ:

При литье объектов большой величины ,имеющих также  изящные соединения между собой в виде балок, могут образовываться трещины на интердентальных участках. Недостаточное обеспечение  в/у участков расплавом  приводит первично к пористости  структуры литья. При одновременном  воздействии напряжений  данный участок объекта не в состоянии противостоять  этим силам ,а, следовательно, возникают трещины. Глобальная опасность состоит в том, что  объекты или отдельные его участки с усадочными раковинами  дают  трещины под воздействием напряжений  на интердентальных участках.

Образование трещин между массивными частями можно преодолеть более изящным оформлением этих частей. Следует также правильно строить систему литьевых каналов  согласно инструкциям  в гл.2. Необходимо и соблюдение технических правил литья массивных объектов ,где большая разница в весе уменьшается  за счёт  правильной моделировки массивных объектов.

5.3. 	РАЗЛОМ ЗА СЧЁТ НЕСПЛАВЛЕНИЯ:

Исходя из того, что расплавленный металл  втекает в полость формы  не единым потоком ,а разными и отдельными потоками, которые при благоприятных условиях соединяются в один, возникают образования “ холодных капель”,что свидетельствует о недогреве металла. Условиями  возникновения этого процесса  является низкая температура потоков металла, которая препятствует слиться  потокам воедино. Потоки металла застывают на поверхности ,не успев смешаться.

Причиной низкой температуры металла может быть низкая температура литья или предварительного нагрева кюветы.

5.4. 	РАЗЛОМ  ЗА СЧЁТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ОКСИДНЫХ ПЛЁНОК:

Оксидные плёнки ,образующиеся в процессе плавления ,могут  попасть в процессе плавления  в потоке  расплава  в полость кюветы ,а, следовательно, и в сам  объект. Они препятствуют полному расплавлению металлов и являются причиной  разломов объектов. Эту ошибку можно исправить путём раскисления металлов.

5.5. 	РАЗЛОМ ЗА СЧЁТ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР ЛИТЬЯ:

При недостаточной системе  литьевых каналов возникает опасность того, что объект может иметь  структуру  с усадочными раковинами. Если таких раковин много, то, возможно, что объект сломается  под воздействием жевательных  сил. Во избежание этой ошибки следует придерживаться  инструкций, данных в гл.2.

При плавлении сплавов  при помощи пламени возможно также присоединение газа. В этом случае в объектах можно обнаружить  множество пузырьков, которые будут являться причиной разлома во время жевания. С использованием вакуумно-индукционных литейных установок возможность совершить эти ошибки практически исключена.

5.6. 	ПРИМЕРЫ  СЛОМАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЛИТЬЯ:

Излом  за счёт  тепловых трещин (5.1.):

Рис. 48  объект из золотого сплава  с низким содержанием благородных металлов:

·	золотой сплав с низким содержанием благородных  металлов был расплавлен в графитовом тигле, ,который,  в свою очередь,  был  подвержен влиянию соединения  с содержанием  фосфора  против сильного обгорания.

Во время плавления имела место реакция между расплавом  и этим соединением, что и привело к экстремальной пористости объекта.

Использовать графитовый тигель  без содержания фосфора.

Рис. 48а  EDX - анализ сплава  с рис.48 ,подтверждение  содержания фосфора

Рис.48б  GDL- анализ поверхности  использованного графитового тигля, в котором был расплавлен  сплав  HERA GG . Подтверждение  содержания фосфора.

____________________________________________________________________

| Лаборатория анализа: GBC-TSL Счёт: 629 Тел. 9401 Заказчик: Gadhof Счёт : Тел. 9529 Номер заказчика: 898 00 061 Материал: дентальный Происхождение: Вид: HERA GG Кол-во : 1 |  |
| --- | --- |
| ________________________________________________________ Номер пробы: Дата начала анализа :21.01.91 Номер приборного анализа : G 188¦91 Дата окончания анализа :21.01.91 _______________________________________________________________________ |  |
| Метод анализа : GDL Итоги анализа: Расходы: Время: Замечания: _________________________________________________________________________ Проделал работу: |  |
| _______________________________________________________ |  |
| Анализ плавления сплава HERA GG в графитовом тигле: алюминий - 10 ррм, висмут - 10 ррм, кобальт - 10 ррм, хром - 10 ррм,железо-20ррм,марганец- 10ррм,никель- 10 ррм, фосфор - 60ррм,свинец - 20 ррм,сурьма -10 ррм,кремний- 10 ррм,теллур -10 ррм. Образование трещин при недостаточной системе литьевых каналов (5.2.). Рис.49 объект из золотого сплава с высоким содержанием золота: -трещина между двумя массивными частями,каждая из которых соединена только одним литьевым каналом с диаметром в 3 мм: уменьшить массу массивных частей за счёт восковых частей. Рис.50 объект из сплава под керамику с низким содержанием благородных металлов: -объект с системой каналов, расположенной в термическом центре кюветы, т.е. по центральной оси кюветы располагать объект и систему литьевых каналов согласно рис.5. Излом за счёт несплавления (5.3.). Рис.51 объект из сплава палладия: трещина видна на оклюзионном участке. Рис.51а объект из сплава палладия: сломанный объект -в результате недостаточной системы литьевых каналов и очень низкой температуры литья произошло несплавление, объект был облицован керамикой и его носил некоторое время пациент. В щели видны следы коррозии и налёта ,через некоторое время объект сломался: моделировать систему литьевых каналов согласно рис.5, температура литья сплава должна превышать точку жидкого состояния сплава на 150 градусов. Излом в результате образования оксидных плёнок (5.4.) |  |

Рис52  объект из никель-хром-молибденового сплава под керамику:

·	за счёт низкой температуры литья  и наличия оксидов возникают трещины внутри объекта. На рисунке видно как рассоединились  участки коронок.

Полное раскисление расплава, температура литья превышает точку жидкого состояния сплава на 150 градусов.

Излом за счёт пористой  структуры (5.5.).

Рис. 53  объект из золотого сплава  с высоким содержанием золота.

Рис 53а  показанный объект имеет очень пористую структуру с  усадочными раковинами ; он сломался во рту у пациента под воздействием жевательных сил;

правильная система литьевых каналов согл. рис.5.

Рис. 54 объект в разрезе  с пористой структурой  из сплава  под керамику  с низким  содержанием благородных металлов:

·	пористая структура  в межзубной  полости между двумя массивными  частями; правильная система литьевых каналов согл.рис.5.

Рис.55  объект из сплава палладия ,образование пузырьков в объекте:

·	сплав был расплавлен и отлит в графитовом тигле в высокочастотной  центрифуге ( фото - моно оксид и диоксид угля, образование пузырьков );

сплав из  палладия  можно расплавлять только в керамическом тигле во избежание поглощения газа.

Рис.56  разрез объекта из сплава палладия :

·	очень тонкие стенки колпачков;

ширина стенок должна быть равна минимум 0,4мм.

Рис.56а  анализ на содержание углерода сплава  из палладия:

·	сплав был расплавлен  пламенем ( пропан /кислород), поглощение углерода - 104 ррм,наличие углерода вызывает пористость сплава ,которая, в свою  очередь ,приводит  к излому стенок колпачка ;

расплавлять сплавы на основе палладия  в литейных установках с сопротивлением и индукционным нагревом, а также регулируемой  температурой , применяя вспомогательные средства  без содержания графита.

Рис 57  объект из  керамического сплава  с высоким содержанием золота:

·	излом в межзубной полости  при изготовлении коронок; объект имеет пористую структуру и в межзубном пространстве очень  хрупкие соединения;

правильная система литьевых каналов  согл. рис.5, более массивное соединение с межзубным пространством.

6.	ПОРИСТЫЕ  ОБЪЕКТЫ  ЛИТЬЯ:

Пористость  - это обобщающее  значение  образования пор в объектах литья. В зависимости от причины возникновения  значение слова  “пора”  включает в себя два понятия: а) усадочная пора (грубые и мелкие усадочные поры) и б) газовая пора, которая вызывается поглощением газа (реактивные  газы, воздушные потоки, газы пламени ). Объекты должны иметь бес пористую структуру для того, чтобы выполнять  возложенные  на них задачи по коррозионной  и силовой стабильности. Газовая и усадочная пористость  отличаются тем, что газовые поры имеют гладкие стенки и блестящую внутреннюю полость. Усадочные поры ,напротив, имеют шероховатый внешний вид.

Рис.58  схематическое изображение

6.1. 	УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ (ГРУБЫЕ И МЕЛКИЕ УСАДОЧНЫЕ РАКОВИНЫ):

При переходе сплава из жидкого в твёрдое состояние происходит, как правило, уменьшение  объёма. Применяемых на практике дентальных сплавов. Возникающий при этом дефицит объёма  отражается на форме усадочных раковин, которые заметны преимущественно на тех участках, которые затвердевают в последнюю очередь. В принципе невозможно избежать усадочных раковин. Искусство литейщика  заключается в правильном выборе системы литьевых каналов и условий литья, при  которых возможное образование обычных усадочных раковин переносится в литниковую систему. Необходимо рассчитать  таким образом, чтобы сплав  в системе литьевых каналов застывал позже, чем внутри полости кюветы, формирующей впоследствии  объект литья. О правильной системе литьевых каналов смотри во второй  главе .

6.2. 	ГАЗОВАЯ  ПОРИСТОСТЬ :

При  газовой пористости речь идёт о внедрении газа в структуру литья. Она возникает тогда, когда для литья используются  содержащие газ расплавы.

Освободившиеся газы выделяются во время процессов охлаждения и застывания  расплава, т.к.  этот процесс происходит с понижением температуры.  Несмотря на то, что во время  охлаждения  большинство газов может улетучиваться из расплава, всё равно  в объекте  могут оставаться  частицы газов, которые присоединяются в первую очередь в процессе застывания, и затем ведут к образованию пор внутри структуры объекта.

6.3. 	ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ ЛИТЬЯ С ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ:

Грубые усадочные и мелкие поры (6.1)

Рис. 59  объект из золотого сплава с высоким  содержанием золота:

·	множество усадочных пор на оклюзионной поверхности коронки, задержка тепла за счёт массивных  элементов с“ потерянной головой”;

непосредственный литьевой канал  без “потерянной головы”  согласно рис. 6.

Рис. 59а разрез объекта с рис. 59.

Рис. 60  объект из  золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

·	литьевые каналы с диаметром в 5 мм  - очень массивны;

диаметр каналов должен быть равен  3,5 мм

·	литьевые каналы слишком короткие,  вследствие чего происходит задержка тепла; система литьевых каналов согл. рис.6.

Рис.61  разрез объекта из золотого сплава  с высоким содержанием золота:

·	заужен  литьевой канал в зоне перехода от канала к коронке , усадочная раковина  внутри коронки; литьевой канал присоединять к коронке, не зауживая.

Рис.62  объект из керамического сплава с высоким содержанием золота:

·	заужен литьевой канал в зоне перехода от канала к объекту;

каналы в 3.5 мм присоединить  к коронке, не зауживая

·	неравномерное расположение литьевых  каналов с и без “потерянной головы”; система литьевых каналов согл.рис.6

·	слишком длинные литьевые каналы;

длина литьевых каналов должна быть равна примерно 20 мм.

Рис.63  разрез объекта из сплава под керамику с высоким содержанием золота:

·	объект с пористой структурой ,сплав отлит в высокочастотной центрифуге в кювете из паковочной массы   с содержанием фосфата и разогретой до 1000 градусов;

разогревать опоку только до 850 градусов.

Рис.64  разрез объекта из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

·	сильно перегретый сплав отлит  в паковочной массе с содержанием гипса, содержание серы,  в котором равно 115 ррм; температура литья сплава выше точки жидкого состояния сплава  должна быть  только на 130 градусов;

температура предварительного  нагрева  опоки из паковочной массы с содержанием гипса должна  быть максимально 700  градусов.

Газовые поры (6.2.)

Рис.65  разрез объекта из сплава с низким содержанием золота:

·	материал расплавлен  пламенем (пропан/кислород), высокая газовая пористость: образцы расплавов в вакуумно-индукционных литейных установках.

Рис.66   разрез объекта из сплава на основе палладия:

·	отливка  произведена в паковочной массе с содержанием графита и фосфата, пузырьки моно оксида и диоксида углеродного газа, который не полностью улетучился из расплава , образование      пузырьков по краям объекта;

расплавлять сплавы на основе палладия только в паковочной массе без содержания графита.

Рис.67  разрез объекта из сплава на основе палладия:

·	сплав  расплавлен в графитовом тигле, углеродный газ  поглощён тиглем ,происходит реакция его с углеродным моно оксидом и диоксидом, газ не  улетучивается полностью после литья , пузырьки образовываются по краям объекта;

сплавы на основе палладия расплавлять в керамическом тигле ,используя  таблетки присадки или под вакуумным давлением  таким же образом.

Рис.67а  анализ на содержание углерода в сплаве на основе палладия.

Рис.68  разрез объекта из сплава на основе палладия:

·	сплав из палладия расплавлен при помощи пламени и отлит центробежным литьём, высокое  поглощение кислорода и углерода, которое привело к изменениям в структуре объекта, что в свою очередь вызывает ухудшение физических качеств  объекта.

Расплавлять сплавы  в  вакуумно-индукционных литейных установках  с регулируемой  температурой.

Рис.69  разрез объекта из сплава  на основе палладия:

изменения структуры по краям объекта в результате поглощения кислорода во время процесса плавления и литья.

Рис.69а  анализ газа объекта  из сплава на основе  палладия, очень высокое содержание кислорода.

7. 	ОШИБКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЬЯ:

Под ошибками на поверхности  объекта  мы понимаем такие ошибки, как: шероховатость поверхности и металлические  наросты, которые заметны  на необработанных объектах. В данной главе будут описаны  ошибки и пути их избежания.

Рис. 70  схематическое изображение.

7.1. 	ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ:

При шероховатости поверхности речь идёт о различных отклонениях на необработанной поверхности объекта. Шероховатость поверхности вызывается реакцией сплава и паковочной массы . Решающим фактором в процессе  взаимного влияния является температура расплава, его химический состав и поверхностное  напряжение, его металлостатическое давление, морфология паковочной массы и её термическая и  механическая стабильность.

7.2. 	КАНАВКИ  И  СКЛАДКИ:

Под канавками и складками  понимаются канавообразные углубления, которые распространены  на большей части поверхности объекта. В качестве причин их возникновения  можно назвать слишком низкие температуры во время процесса литья; при  использовании паковочных масс с содержанием гипса при очень  высоких температурах предварительного нагрева  возникает опасность газообразования в зоне реакции   сплав-масса.

Для сплавов под керамику и сплавов из благородных металлов температура литья определяется как сумма точки жидкого состояния соответствующего сплава  плюс дополнительно  150 градусов. Температура литья золотых сплавов в сумме точки жидкого состояния соответствующего сплава плюс дополнительно 130 градусов. Паковочные массы ,содержащие гипс, могут быть предварительно  нагреты  лишь до 700 градусов, т.к.  при более высокой температуре происходит расщепление  ангидрида (CaSo4 ) в процессе газообразования..

Сплавы под керамику и из благородных металлов, имеющих высокую температуру  плавления, нельзя отливать  в паковочных массах с содержанием гипса.

Если  моделировочный материал  будет нанесён  на культю, чья поверхность обработана изолирующим   средством, то внутренняя  поверхность коронки будет иметь складчатую структуру. Керамическая культя должна быть хорошо высушена, прежде чем будет нанесён воск.

7.3. 	СВИЛЬ:

Свиль  -  складчатые углубления на поверхности объекта с извивающимся  ходом  без уходящей  вглубь трещины.  При этом объект может иметь и гладкую поверхность.

Эти углубления вызваны чаще всего низкими температурами литья. В результате быстрого застывания, образующиеся из-за  оксидной плёнки складки уже снова затягиваются. Температуру литья необходимо  повысить (точка жидкого состояния  + 130 или 150 градусов дополнительно в зависимости  от типа сплава).

7.4. 	ШЕРОХОВАТОСТЬ:

Шероховатые образования  на поверхности  объектов. На границе  между  сплавом  и паковочной массой  в результате  слишком высокой температуры литья и высокого металлостатического  давления возможно проникновение сплава в паковочную массу.

Подобное проникновение может произойти  в других  частях полости кюветы, , в которых масса недостаточно затвердела. На данных  участках  толщина массы недостаточна. Следует устанавливать правильную температуру литья в зависимости от типа сплава. При замешивании массы необходимо строго соблюдать пропорции порошок-жидкость, указанные  фирмой - производителем. Для правильной дозировки замешивающей жидкости  следует пользоваться  дозировочным шприцем. Важно, чтобы смесь порошка и жидкости промешивалась рукой в течение 30  секунд до тех пор, пока не  останется ни одного комочка. Затем смесь необходимо перемешать под воздействием вакуумного давления.

7.5. 	ПОЛЫЕ И ПЛОТНЫЕ УТОЛЩЕНИЯ:

Говоря  о данных образованьях, речь идёт о неравномерных плоских металлических утолщениях, которые расположены параллельно по отношению к объекту. Часто под ними встречаются остатки паковочной массы. Их образования наблюдаются и на поверхности объектов литья. Причина образования  -  образование корки на горячей поверхности полости кюветы, вызываемое расширением кварца в паковочной массе, а также  остатками моделировочного материала.

Их образование можно избежать путём полного размешивания паковочной массы и правильного предварительного нагрева опоки. Нужно избегать использования материалов, которые сгорают без остатка и не расширяются  (не разбухают).

7.6. 	ОБРАЗОВАНИЕ ГРАТА:

Образование грата имеет место тогда, когда используются разбухающие при предварительном нагреве моделировочные материалы и мягкие паковочные массы. Если опоки из данных материалов будут резко разогреты в процессе предварительно нагрева  до соответствующей температуры ,то это может привести к трещине в самой опоке. Жидкость не может так быстро испариться,  и вызывает образование трещин. В открытые трещины затекает расплав и на поверхности объекта образуются граты, которые следует удалить механическим путём.

7.7. 	ПУЗЫРИ НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ :

Пузыри на внешней поверхности  объекта могут быть закрытыми и открытыми. Первично газы образуются непосредственно в сплаве и могут вместе с потоком металла в полости формы  увеличиваться в своём количестве в жидком металле, не покидая полое пространство формы. В результате недостаточной  газопроводимости  паковочной массы  и /или из-за застывшей по краям корки газ остаётся в объекте.

Эта ошибка встречается при отливе сплава  на основе палладия ,когда тот отливают в графитовом тигле. Сплавы поглощают углерод, ,который реагирует с образовавшимся в процессе расплава кислородом (моно оксид и диоксид углерода).то же самое происходит  при использовании паковочных масс с содержанием графита.

Во избежание этой ошибки сплавы из палладия нужно расплавлять и отливать только в керамических тиглях. В качестве материала  для формы (опоки) рекомендуется использовать паковочные массы на основе фосфата ,но без содержания графита.

7.8. 	ПОРИСТОСТЬ (ГУБЧАТОСТЬ) ПОВЕРХНОСТИ:

При экстремальном перегреве металла  расплав поглощает газы и воздух. Во время застывания сплава в полости формы количество газа в жидком металле увеличивается и не может улетучиться из плотной  паковочной массы .Одновременно с этим условия застывания перегретых сплавов в кювете так неблагоприятен (нет целенаправленного застывания ), что это приводит к экстремальному образованию усадочных раковин(пористость поверхности).

В принципе в данном случае надо понизить температуру литья. Температура литья золотых сплавов должна превышать точку жидкого состояния соответствующего сплава на 130 градусов. При отливе сплавов под керамику и сплавов из благородных металлов повышение температуры должно быть  на 150 градусов.

7.9. 	ПРИМЕРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ:

Шероховатость поверхности объектов (7.1.)

Рис.71  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	рис. А показывает реакцию сплава  с нормально затвердевшей паковочной массой;

•	рис. Б показывает реакцию сплава  с затвердевшей под давлением 6 бар паковочной массой;

при уплотнении массы достигается уменьшение шероховатости поверхности объектов.

Рис.72  объект из сплава на основе палладия:

•	шероховатость поверхности вызвана тем, что паковочная масса была размешана не под вакуумным давлением;

массу рекомендуется обязательно размешивать в приборе под вакуумным давлением, время замеса определяет фирма-производитель.

Рис.73  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	не выдержана пропорция порошок замешивающая жидкость, слишком малое количество жидкости , при плотной массе  происходит образование пузырьков;

выдерживать пропорцию согласно данным производителя.

Рис.74  объект из сплава на основе палладия:

•	слишком сильная вибрация массы при заливе её в кювету;

при заливе массы в кювету допускать вибрацию с минимальной интенсивностью.

Складки и бороздки (7.2.)

Рис.75   объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	воск был нанесён на влажную от изолирующего средства культю;

высушить культю, прежде чем  будет нанесён воск.

Рис.76  объект из сплава на основе палладия:

•	недостатки на внешней поверхности возникают в результате  того, что восковая поверхность слишком рано пошабрена после  моделирования;

после моделирования дать восковой поверхности застыть, только после этого её можно шабрить.

Шероховатость (7.4.)

Рис.77  объект из сплава  на основе палладия:

•	недостатки на внешней поверхности вызваны обработкой паковочной массы ,смесь порошка с замешивающей жидкостью  замешивали 10 сек. вручную в нормальных атмосферных условиях, а затем 60 сек. под вакуумным давлением.;

смесь замешивать вручную около 30 сек.,а затем 60 сек. -

под вакуумным давлением.

Рис.78  объект из сплава под керамику с низким содержанием благородных металлов:

•	недостатки на поверхности в результате замеса  порошка и замешивающей жидкости только в течение 30 сек. под вакуумным давлением;

замес под вакуумным давлением должен происходить в течение 60 сек.

Рис.79  объект из сплава на основе палладия:

•	для разведения замешивающей жидкости была использована свежая деминерализированная   вода с высоким содержанием воздуха;

для разбавления замешивающей жидкости рекомендуется использовать только деминерализированную воду без воздуха, для чего  следует отстоять воду в течение длительного времени.

Рис.80  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	использование специальной софтмассы, пропорции замеса не соблюдены, замешивающей жидкости  на 3мл больше нормы;

пропорция определяется производителем. Использовать дозировочный шприц.

Рис.80а  деталь с рис.80

Рис.80б  деталь с рис.80

Рис.81  объект из сплава  на основе палладия:

•	хранение или транспортировка замешивающей жидкости при низкой температуре или морозе;

хранить и перевозить замешивающую жидкость при низких температурах или морозе запрещено.

Рис.82  объект из сплава на основе палладия:

•	ошибки на поверхности (слева) вызваны долгим хранением опоки после схватывания, что привело к её высыханию;

объект (справа) отлит при тех же условиях,но без длительного хранения; опоку после схватывания массы  не следует пересушивать ,а следует покрыть поверхность воском.

Рис.83  объект из сплава на основе палладия:

•	ошибка на поверхности вызвана тем, что при использовании специальной софтмассы для опоки выжарка воска с поверхности происходила под водяным паром ;

для выжарки воска из паковочной массы с содержанием фосфата  необходимо использовать печь предварительного нагрева с постепенным  увеличением температуры.

Рис.84  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	сплав был расплавлен при помощи пламени и отлит без контроля температуры, реакция паковочной  массы с расплавом  вызвала оруднение;

использовать установки с контролируемой температурой.

Рис.85  объект из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

•	процесс схватывания массы в кювете длился только 30 минут;

время данного процесса должно достигать 60 минут, смотри инструкцию фирмы-производителя.

Рис.86  объект из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

•	объекты расположены в кювете слишком близко друг к другу, в  результате задержки тепла имеет место образование усадочных раковин и шероховатость поверхности;

располагать объекты согл.рис.6.

Полые и плотные утолщения (7.5.).

Рис.87  объект из  сплава  на основе палладия.

Рис.87а разрез сплава с рис.87:

•	неправильно определены пропорции порошка и замешивающей жидкости как внутри коронки, так и снаружи ,внутренность коронки  опрыснута увлажняющим средством и полностью не высушена, нанесение паковочной массы производилось мокрой кисточкой, что вызвало  изменение пропорций  порошка и замешивающей жидкости;

модель после опрыскивания увлажняющим средством хорошо высушить ,наносить массу во внутрь коронки только сухой кисточкой  или сухим моделировочным инструментом.

Рис.87б  объект из сплава на основе палладия.

Рис.87ц  разрез объекта с рис.87б:

•	при наполнении внутренности коронки паковочной массой кювету не рекомендуется сильно вибрировать, имеется опасность перемешивания ,что приводит к изменению консистенции порошка и жидкости;

выключать вибрационный столик перед наполнением  коронки.

Рис.88  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	не полностью сгораемые моделировочные материалы вызывают изображённые на рис. недостатки на поверхности;

использовать не набухающие и сгорающие до конца /беззольные/ материалы.

Рис.89  объект из золотого сплава с высоким  содержанием золота:

•	ошибки на поверхности вызваны неполным сгоранием клея из ретенционных шариков;

наносить в/у клей в малом количестве и тонким слоем.

Рис.89а  деталь объекта с рис. 85

Рис.90  объект из золотого сплава с высоким  содержанием золота:

•	кювета была помещена  в скороварку после того ,как процесс схватывания паковочной массы (через 5 минут после наполнения кюветы) основательно начался.

рис.90а  внутренность коронки  объекта с рис.86

помещать форму в скороварку следует сразу же после наполнения, вынимать через 10-12 минут, процесс схватывания опоки нельзя прерывать(например, устанавливать в печь ещё одну кювету).

Образование гратов (7.6.)

Рис.91  объект из сплава на основе палладия:

•	образование гратов вызывается очень быстрым нагревом опоки:

нагревать опоку со скоростью 8-10 градусов  в минуту максимум до 300 градусов;

•	образование пузырьков в результате резкой вибрации сильно наполненной   кюветы:

кювету встряхнуть очень осторожно ,после наполнения сразу же снять с вибрационного столика.

Рис.92  объект из золотого сплава с низким содержанием благородных металлов:

•	заполнение внутренности коронки мокрой кисточкой;

наносить массу сухой кисточкой и не вибрировать.

Рис.93  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	модель из пластмассы не была покрыта воском. В связи с разбуханием пластмассы трескается паковочная масса;

покрывать модели из пластмассы воском.

Пузыри  на поверхности (7.7.)

Рис.94  объект из золотого сплава с высоким содержанием золота:

•	смоделированный восковой объект покрыт увлажняющим средством ,объекты заливали во влажном состоянии;

смоделированные восковые объекты хорошо высушить, заливать только сухие объекты.

Рис.95  объект из сплава под керамику с низким содержанием благородных металлов:

•	сплав был 0расплавлен в графитовом тигле в вакуммно-индукционной литейной установке, в результате поглощения углеродного газа образовались  моно оксид и диоксид углерода, которые должны улетучиваться во время застывания, но они исчезли не полностью, поэтому образуются пузыри на поверхности объектов по краю;

сплавы с высоким содержанием палладия необходимо расплавлять только в керамическом тигле и отливать в массах без содержания углерода.

Рис.95а  разрез объекта с рис.95

Рис.95б  разрез объекта с рис.95, газовые пузырьки при детальном рассмотрении.

Пористость (7.8.)

Рис.96  объект из золотого сплава с высоким  содержанием золота:

•	температура литья превышает точку жидкого состояния сплава на 250 градусов;

температура должна превышать данную точку на 130 градусов;

•	литьевые каналы слишком длинные, неправильное расположение объектов в кювете;

расположение объектов и система литьевых каналов согл. рис.6.